## Slide 1: 精密測定02b 測定不確かさ（2）長さ測定・温度の影響
2022年5月8日
高増計測工学研究所
東京大学 名誉教授 高増潔
https://www.takamasu-lab.org/

## Slide 2: 利用上の注意
このファイルの内容，表現，図（高増潔が作成したもの：©takamasu-lab）は自由に使ってください
  改変，コピーなどは自由です
  特に許可，コピーライトの表示などは不要です
引用している図については，引用元の規則に従ってください
  講義での資料としては，自由に使えると思います
  wikipedia関係は，パブリックドメインになっているものは自由に使えます
  フリー素材は，フリーです
  それ以外は，引用元の提示が必要になります
もしも，お気づきの点，間違い，感想などがあれば，以下にメールしてください．対応するかは，状況によります．
  takamasu@pe.t.u-tokyo.ac.jp

## Slide 3: 例3：寸法測定（1）
ブロックの寸法測定
  アッベの原理に基づく配置で，鋼製ブロック（約500 mm）の寸法を測定する．
  測長器の精度は3 μm（k = 2），温度をデジタル温度計（1 ºC読み）で測定し，熱膨張を補正する．
要因として不可欠なもの
  繰り返し
  測定機器およびその校正，比較測定の場合の標準
  環境，特に温度
不確かさ要因
  繰り返し：uR
  測長器：uS
  温度：uT
測長器
測定物
寸法測定，高増潔作成©takamasu-lab）
Notes: I’d like to show you three examples of estimation of U. of measurement.
Today is too hot, so, I’d like to show you the first example is Jug of Beer.
Last year, I visited Stutgart to visit Carl Zeiss at Oberkochen.
At that time, I enjoyed to join Cannstatter Volksfest on 10th Oct 2004.
There are a lot of beer and roast chickens.
I guess how to measure the jug of beer.
So, this is virtual measurement, I don’t know real system of measure the volume of jug of beer.
First, we describe the method of measurement; put water to jug then measure the volume of water by the graduated cylinder.
In this measurement, we will evaluate three components of U.; repeatability of measurement, U. of the graduated cylinder and U. by temperature.

## Slide 4: 寸法測定（2）バジェットシート
バジェットシート（Budget Sheet）
記号 | 要因 | 値  | 評価タイプ | 分布 | 除数 | 標準 不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （測定量の単位）
uR | 測定の 繰り返し |  | A タイプ 繰り返し測定 |  |  |  |  | 
us | 測長器 の不確かさ |  | Bタイプ 校正証明書 |  |  |  |  | 
uT | 温度の影響 |  | Bタイプ 理論的推定 |  |  |  |  | 
uc | 合成標準 不確かさ |  |  |  |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  |  |  |  |  |  | 
Notes: This slide illustrates the budget sheet of jug of beer.
The budget sheet describes U. of each component.
This case, we set three components; UR repeatability, US graduated cylinder and UT temperature.
After we evaluate the three components, we can calculate the combined standard U. and the expand U.

## Slide 5: 寸法測定（3）要因の評価1：繰り返し
uR：繰り返し
  10回の繰り返し測定を行う
  平均：500.0025 mm
  標準偏差：4.50 μm
  分布：正規分布，除数：1
  測長器の繰返しによる不確かさ（測定量の単位）
    uR = 4.5 μm
記号 | 要因 | 値  | 評価タイプ | 分布 | 除数 | 標準 不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （測定量の単位）
uR | 繰り返し | 4.5 μm | Aタイプ | 正規分布 | 1 | 4.5 μm | 1 | 4.5 μm
繰り返し | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
mm | 499.9974 | 500.0031 | 499.9974 | 500.0012 | 500.0069
 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
mm | 500.0067 | 499.9991 | 500.0103 | 499.9987 | 500.0045
Notes: First, we evaluate U. by repeatability of measurement.
This is type A U.
We do 10 times measurements by the graduated cylinder.
From the result of the measurements, the average value is 633.5 mL and the standard deviation is 3.598 mL.
We can assume the distribution of measurement is Gaussian distribution.
3.598 mL is the standard deviation and this value is same dimension and same meanings of the measured value, so, sensitivity coefficient can be set as 1.
We can set these value in the budget sheet.

## Slide 6: 寸法測定（4）要因の評価2：測長器の不確かさ
us：測長器の不確かさ
  校正証明書による
  拡張不確かさ：3.0 μm (k = 2)
  分布：正規分布，除数：2
  測長器による不確かさによる標準不確かさ（測定量の単位）
    3.0 μm / 2 = 1.5 μm
記号 | 要因 | 値  | 評価タイプ | 分布 | 除数 | 標準 不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （測定量の単位）
us | 測定器 の不確かさ | 3.0 μm | Bタイプ | 正規分布 | 2 | 1.5 μm | 1 | 1.5 μm
Notes: Second, we evaluate U. by the graduated cylinder.
This is type B U.
By the certification sheet of the graduated cylinder, the expand U. is 3.0 mL (k = 2).
Therefore, the standard deviation is 1.5 mL.
We can set these value in the budget sheet.

## Slide 7: 寸法測定（5）要因の評価3：温度の影響
uT: 温度の影響
  温度をデジタル温度計で測定し，測定した長さを20℃における長さに熱膨張係数により変換する→測定器は自動的に温度影響しているので影響は無視する，熱膨張係数は正しく分かっている
  デジタル温度計の分解能：1 ºC
    値：0.5 ºC，分布：一様分布，除数：√3
  感度係数
    鉄の線膨張係数：10×10−6 (deg−1)，長さ：500 mm
    感度係数：10×10−6 × 500 mm = 5 (μm/deg)
  温度測定の不確かさによる標準不確かさ（測定量の単位）
    0.289 deg × 5 μm/deg = 1.45 μm
記号 | 要因 | 値  | 評価タイプ | 分布 | 除数 | 標準 不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ （測定量の単位）
uT | 温度の影響 | 0.5 deg | Bタイプ | 一様分布 | √3 | 0.289 deg | 5 μm/deg | 1.45 μm
Notes: Third, we evaluate U. by temperature effect.
This is type B U.
When the resolution of digital thermometer is 1 degree of Celsius and the rectangular probability distribution can be assumed, U. of the temperature measurement can be evaluated as 0.289 degree of Celsius.
However, unit of degree of Celsius is not same as the unit of measured value; mL.
Therefore, we have to calculate the conversion from degree of Celsius to mL; this conversion factor is sensitivity coefficient.
In this case, the coefficient of volume expansion of water is 5.23 times 10 to the power -6 and volume of water is 633.5 mL, the sensitivity coefficient can be calculated as 5.23 times 10 to the power -3 times 633.5 mL equals 3.313 mL/degree of Celsius.
The standard deviation of U. by temperature effect is 0.289 times 3.313 equals 0.956 mL.
We can set these value in the budget sheet.

## Slide 8: 寸法測定（6）バジェットシート：完成
合成標準不確かさと拡張不確かさの計算
  合成標準不確かさ： uc = 4.96 μm
  拡張不確かさ：U = 10 μm
結果：例えば 499.99 mm0.01 mm
記号 | 要因 | 値  | 評価タイプ | 分布 | 除数 | 標準 不確かさ | 感度 係数 | 標準不確かさ （測定量の単位）
uR | 測定の 繰り返し | 4.5 μm | Aタイプ | 正規分布 | 1 | 4.5 μm | 1 | 4.5 μm
us | 測定器 の不確かさ | 3.0 μm | Bタイプ | 正規分布 | 2 | 1.5 μm | 1 | 1.5 μm
uT | 温度の影響 | 0.5 deg | Bタイプ | 一様分布 | √3 | 0.289 deg | 5 μm/deg | 1.45 μm
uc | 合成標準 不確かさ |  |  | 正規分布 |  |  |  | 4.96 μm
U | 拡張不確かさ |  |  | 正規分布 |  |  |  | 9.92 μm
Notes: Finally, we evaluate the combined standard U. Uc equals root sum square of all standard U. of components.
The combined standard uncertainty is 4.01 mL.
Then, the expand U. is 2 Uc equals 8.02 mL.
Therefore, the result of this measurement is 633.5 mL plus minus 8.02 mL.
This is a simple example of evaluation of U.

## Slide 9: 例4：ノギスによる測定の不確かさ（1）
測定条件
  測定最大長が 150 mm，最小表示値が 0.05 mm のノギスで，公称値の直径50 mm の黄銅製円柱を測定．
  簡易空調の部屋で測定する，ノギスとワークは温度ならしする
不確かさの要因
  ノギスの不確かさ（Bタイプ：仕様から）
    器差 ±0.05 mmを一様分布とみなすと，標準不確かさは，0.05 / √3 = 0.029 mmとなる．
  温度の影響による不確かさ（Bタイプ：式から計算）
    普通の環境では ，0.001 mm以下で影響しない
  ノギスの目盛の読取りによる不確かさ（Aタイプ：実験から）
    0.015 mm
直径測定，高増潔作成©takamasu-lab）

## Slide 10: ノギスによる測定の不確かさ（2）バジェットシート
合成標準不確かさと拡張不確かさの計算
  合成標準不確かさ：uc = 0.033 mm
  拡張不確かさ：U = 0.07 mm
結果：例えば 50.05 mm±0.07 mm
記号 | 要因 | 値  | 評価 タイプ | 分布 | 除数 | 標準 不確かさ | 感度 係数 | 標準不確かさ （測定量の単位）
us | ノギス | 0.05 mm | B：仕様 | 一様 | √3 | 0.029 mm | 1 | 0.029 mm
uT | 温度 |  | B：計算 | 正規 |  |  |  | 無視できる
uR | 繰り返し | 0.015 mm | A：実験 | 正規 | 1 | 0.015 mm | 1 | 0.015 mm
uc | 合成標準 不確かさ |  |  | 正規 |  |  |  | 0.033 mm
U | 拡張 不確かさ |  |  | 正規 |  |  |  | 0.066 mm

## Slide 11: 温度環境の影響（1）：温度補正
温度の影響
  測定物の寸法はJIS B0680によって，20 ºC（基準温度）における寸法と定義されている
  スケール（scale）
    読み ls20
    熱膨張係数 αs 温度 ts
    温度tsでの寸法 ls
  測定物（work）
    定義寸法 lw20
    熱膨張係数 αw 温度 tw
    温度 twでの寸法 lw
  測定では：ls = lw
  求めたいのは：lw20 （一番下の式）
測定物 （熱膨張係数αw 温度tw）
ls = lw
スケール （熱膨張係数αs 温度ts）
温度補正，高増潔作成©takamasu-lab）
Notes: This slide illustrates the method for evaluating the temperature effect in length measurements.
For the scale, scale reading is ls20, coefficient of thermal expansion of scale is alpha s and the temperature of scale is ts.
For the workpiece, length of the workpiece at 20 degree Celsius is lw20, coefficient of thermal expansion of workpiece is alpha w and temperature of the workpiece is tw.
Under this condition, these equations are carried out.
Then, we calculate lw20 equal to this equation.

## Slide 12: 温度環境の影響（2）：温度補正（2）
温度補正が不要な条件
  温度補正の式を変形した一番下の式→分母を分子に移した式は，理解しやすい
  測定値 ls20と測定したい寸法 lw20が等しい条件（温度補正が不要な条件）は，以下のようなものがある
    温度が20 ºC：ts = tw = 20 ºC
    温度と熱膨張係数が等しい： ts = tw かつ αs = αw
    熱膨張係数が0：αs = αw = 0
  従来の高精度な測定は，鉄の測定物を鉄のスケールで測定していたので，温度補正はそれほど重要ではなかった→現在では，種々の材料を高精度に測定するのでとても重要
    工作機械でも，鉄の工作機械で鉄を削る場合は，温度補正はそれほど重要でない→今後は重要度が増す
Notes: This slide illustrates the method for evaluating the temperature effect in length measurements.
For the scale, scale reading is ls20, coefficient of thermal expansion of scale is alpha s and the temperature of scale is ts.
For the workpiece, length of the workpiece at 20 degree Celsius is lw20, coefficient of thermal expansion of workpiece is alpha w and temperature of the workpiece is tw.
Under this condition, these equations are carried out.
Then, we calculate lw20 equal to this equation.

## Slide 13: 温度環境の影響（3）：標準温度
測定物の寸法はJIS B0680によって，20 ºC（標準温度）における寸法と定義されている
  一般的な製造物，図面，カタログ，仕様での寸法は20 ºCでの値になっている
  測定機器は，20 ºCで正しい寸法が測定できるようにスケールが作られている
  他の性能（電気的な性能，質量，力など）の標準温度は23 ºCなどとなっているのに注意が必要→「JIS Z8703 試験場所の標準状態」では，温度は20 ºC，23 ºC，25 ºCで推奨は23 ºCとなっている
Notes: This slide illustrates the method for evaluating the temperature effect in length measurements.
For the scale, scale reading is ls20, coefficient of thermal expansion of scale is alpha s and the temperature of scale is ts.
For the workpiece, length of the workpiece at 20 degree Celsius is lw20, coefficient of thermal expansion of workpiece is alpha w and temperature of the workpiece is tw.
Under this condition, these equations are carried out.
Then, we calculate lw20 equal to this equation.

## Slide 14: 温度環境の影響（4）：温度補正の不確かさ
温度補正の不確かさ
  温度測定の不確かさと熱膨張係数の不確かさによる
    温度測定の不確かさ：温度計と環境（温度の均一性，温度ドリフト）に依存
    熱膨張係数の不確かさ：一般的な材料の熱膨張係数は大きな不確かさを持つ，鉄では10 %くらいある，プラスチックなどはもっと大きい→熱膨張係数の測定方法は興味深い
温度補正の不確かさの計算例：
  tw = 25 ºCで lw = 100 mm の鋼製の測定物の寸法測定をする場合
    温度測定の不確かさ dtw：0.1 ºC → tw = 25 ºC±0.1 ºC
      温度測定の不確かさによる寸法測定の不確かさ lw × αw × dtw = 100 mm × 10×10−6 × 0.1 = 0.1 µm
    熱膨張係数の不確かさdαw：1×10−6 → αw = 10×10−6±1×10-6
      熱膨張係数の不確かさによる寸法測定の不確かさ lw × dαw × (tw − 20) = 100 mm × 1×10−6 × (25 − 20) = 0.5 µm

## Slide 15: 温度環境の影響（5）：温度補正の不確かさ
温度補正の不確かさ
  下の式は，誤差伝播で測定物の温度補正の不確かさを求めた→前のページの例もこの式による
  実際には，測定物だけでなくスケールも温度補正を行うため，測定物とスケールの温度の差および熱膨張係数の差によって計算することになる→この例は検討中
  温度測定の不確かさdtw：よい環境によい温度計を用意することで影響を少なくできる
  熱膨張係数の不確かさdαw：材料によって大きい（減らせない）ので， 20 ºCに近い温度（tw − 20を小さくする）で測定することが必要になる→恒温室が必要になる

## Slide 16: メモ：材料の熱膨張率
熱膨張率（線熱膨張係数）
  機械的な計測では，スケールやアーティファクトの寸法を利用するので，熱膨張の影響を直接受ける
  CTE (coefficient of thermal expansion)：1 ºC（1 K）あたりの膨張率：単位 1/ºC（1/K）
  固体のCTE：単位 1/ºC
    鉄・鋼：11×10−6，アルミ：23×10−6，ダイヤモンド：1×10−6 ，ポリエチレン：150×10−6
    低熱膨張材料：測定器にも使われつつある
      ゼロデュア（ガラスセラミックス，ショット）：< 0.007×10−6
      ネクセラ（セラミックス，黒崎播磨）： < 0.03×10−6
  熱膨張の大きさ：1 mの材料が1 ºC変化した場合
    鉄・鋼：11 μm，アルミ：23 μm，ダイヤモンド：1 μm，ポリエチレン：150 μm
    ゼロデュア：< 0.007 μm (7 nm)，ネクセラ：< 0.03 μm (30 nm)
ショットホームページ：https://www.directindustry.com/ja/prod/schott-glas/product-22716-1172917.html
黒崎播磨ホームページ：https://krosaki-fc.com/ceramics/mirror.html
ゼロデュア製ミラー
ネクセラ製ミラー

## Slide 17: メモ：近似式
分母を分子に移動するための近似的な計算
  xが小さい場合，かなり広い範囲で成り立つ（下の表を参照）
  式が線形化するので，式を解く場合，微分する場合などではとても便利
x | 1 / (1 + x) | 1 ‒ x
0.0001 | 0.999900010 | 0.9999
0.001 | 0.999000999 | 0.999
0.01 | 0.990099010 | 0.99
0.1 | 0.909090909 | 0.9
Notes: This slide shows some useful approximation for error analysis.
When x is very smaller than 1, these approximations are carried out by these equations.
This table shows the comparisons between real calculation and approximation.
You can find this approximation is good in wide value of x.

## Slide 18: 長さ測定における不確かさ（まとめ）
よい環境できちんと測定すれば，測定機器の精度および校正（校正に使った標準）が一番問題となる
高精度の測定の場合は，温度などの要因が大きくなる
  温度環境の変動（変動幅から温度の不確かさを求める）
  温度補正を行う場合は，温度測定の不確かさと熱膨張係数の不確かさ（かなり大きい）から温度補正の不確かさを求める
  長さ測定の標準温度は20 ºCである
  比較測定の場合，温度差と熱膨張係数差が重要となる例については，検討中

## Slide 19: 測定不確かさのまとめ
測定不確かさ
  測定における重要な概念：測定の不確かさがなければ，測定値に意味はない
  トレーサビリティの条件
測定不確かさの見積
  GUMに基づく
  厳密な見積は難しい
  実用的には，大きな要因を評価する：要因として，繰り返し，測定機器，環境は不可欠
トレーサビリティ，測定不確かさを理解し，実際の測定に適用することが精密測定を実際に利用する場合の最重要な条件となる
測定不確かさと合否の判定については，別に説明を行う予定