## Slide 1: 精密測定02c 測定不確かさ（3）合否判定基準
2022年6月24日
高増計測工学研究所
東京大学 名誉教授 高増潔
https://www.takamasu-lab.org/

## Slide 2: 利用上の注意
このファイルの内容，表現，図（高増潔が作成したもの：©takamasu-lab）は自由に使ってください
  改変，コピーなどは自由です
  特に許可，コピーライトの表示などは不要です
引用している図については，引用元の規則に従ってください
  講義での資料としては，自由に使えると思います
  wikipedia関係は，パブリックドメインになっているものは自由に使えます
  フリー素材は，フリーです
  それ以外は，引用元の提示が必要になります
もしも，お気づきの点，間違い，感想などがあれば，以下にメールしてください．対応するかは，状況によります．
  takamasu@pe.t.u-tokyo.ac.jp

## Slide 3: 測定不確かさと合否判定
古谷涼秋，検査における合否判定の新基準，測定計測展2021精密測定機器，座標測定セミナーを参考にしている

## Slide 4: 受入の領域の決め方
産業界でなぜ測定不確かさが必要か
  製品の合否を決めるため→受入の領域を決める
  100 mm ± 0.1 mmの製品の合否を決める場合
    99.9 mmから100.1 mmが合格と測定不確かさを無視すると，不合格品を合格にする危険がある
    ガードバンドが0.02 mmならば，99.92 mmから100.08 mmを合格とすれば，安全に合否を決められる
    ガードバンドの大きさ g∙ucは，標準不確かさ ucと適合確率（95 %）で決まるガードバンド係数 g（1.65～1.96）で定められる
    受入の領域は仕様の領域からガードバンドの分狭くなる
100 ± 0.1
ガード バンド
0.02
仕様の領域
受入の領域
ガード バンド
99.9 100.1
99.92 100.08
拒絶の領域
拒絶の領域
高増作画@takamasu-lab

## Slide 5: 不確かさの位置づけ：産業における検討
不確かさと産業の関係
  不確かさが公差に比べて十分小さい→不確かさを考慮しなくてもよい
  不確かさを正しく推定する
    過小推定されると不合格部品を出荷することになる→リスク
    過大推定すると合格部品を不合格とすることになる→経済的損失
製品に対する対応
  リスクが大きい製品，製品不良による損失が大きい場合
    例：事故が起こる，人の生死に関係する，その製品を標準として使用する
    測定不確かさによる合否判定を厳密に適用する
    測定不確かさと適合確率からガードバンドを決める：ガードバンドの決め方は，JIS B0641-1による
  大量生産する製品
    工程指数を考慮して経済性により不確かさを決める
    全体の利益をを考慮して合否を決める：経済性を考慮した判定，JIS B0641-1附属書JA1による

## Slide 6: JIS B0641-1によるガードバンド

## Slide 7: ガードバンドの決め方
適合確率以上が達成できる範囲を受入の領域とする
  適合確率限界は95 %（規定）とする（別の規定をしていもよい）→この説明では95 %で行う
  仕様の領域に対して，ちょうど95 %の適合確率となる位置（LSL側）を下図に示す→USLより大きくて不合格となる確率が少しある（ε）
  この位置がガードバンドの位置となる
仕様の領域
G
受入の領域
G
5 % − ε
95 %
ε
LSL
USL
JIS B0641-1より高増作成©takamasu-lab

## Slide 8: ガードバンドの大きさ：ガードバンド係数
ガードバンド係数 g
  測定不確かさ（標準不確かさuc）にガードバンド係数 gをかけた範囲をガードバンドとする
  ガードバンド係数は，ε がなければ1.65となる（累積度数分布が0.95になる位置）→仕様の領域(T = USL − LSL) に対してuc が十分小さい場合（USL：上限仕様限界，LSL：下側仕様限界）
  Tu = T / uc によってgが決まる（Tuは説明上，高増が定義した）
仕様の領域
G
受入の領域
G
5 %
95 %
ε ≈ 0
LSL
USL
uc
1.65 uc
JIS B0641-1より高増作成©takamasu-lab

## Slide 9: ガードバンド係数が大きい条件
ガードバンド係数 g = 1.8の例
  Tu = T / uc = 4.0 の場合：g = 1.8となる
  ガードバンドの範囲 (1.8 uc ) は大きくなり，受入の領域はとても小さくなる
    この条件では，ほとんどの製品が不合格となる
    仕様の領域に対して，不確かさは十分小さい必要がある
仕様の領域
受入
G
95 %
LSL
USL
uc
1.8 uc
G
高増作画@takamasu-lab

## Slide 10: 仕様の領域，不確かさとガードバンド係数
ガードバンド係数 gは，以下の条件で決まる
  適合確率（規定値）：95 %
  仕様の領域：T，標準不確かさ：uc
  図は，仕様と不確かさの比Tu = T / ucとgの関係を示す
  Tu が大きければ，g = 1.65となる
  Tu が小さければ， Tu = 3.92でg = 1.96→受入の領域は0となる
仕様/不確かさ Tu = T / uc
ガードバンド係数 g
Chart: 
高増作成©takamasu-lab

## Slide 11: まとめ：合否判定
JIS B0641-1による合否判定
  受入の領域の端で，適合確率が95 %以上になる条件でガードバンドの大きさを決める方法
  適合確率95 %以上が必ず確保できる安全側の方法
  この条件でのガードバンドの大きさ（ガードバンド係数g）は， Tu = T / ucによって決まる
  Tuが大きい場合（一般的にはこのようになる）は，g = 1.65となる
他の場合について
  ここの説明では，両側の受入の判定について示した→JIS B0641-1では，拒絶の領域，判定できない領域，片側の判定の場合などについて説明されている
  大量生産する製品の分布が分かっている場合について，経済性を考えた方法はJIS B0641-1の附属書JAに示されている
  測定機器，標準器を検査する場合の不確かさ（検査不確かさ）については，JIS B0641-5に示されている

## Slide 12: メモ：新JISによるガードバンドの導入
旧JIS（JIS B0641-1:2001）から新JIS（JIS B0641-1:2020）への変更
  旧JISでは，拡張不確かさを利用して適合の領域を定義していた
  新JISでは，ガードバンド（ISO/IEC Guide 98-4の説明の方法）により受入の領域を定義した
  旧JISでは，包含係数に基づいた拡張不確かさで決めていた→リスクが低くなる安全側ではあるが，受入の領域を過剰に減らして経済的な損失があったが，新JISでは，適合確率に基づいてガードバンドの大きさを決めていて，合理的になっている
旧規格（JIS B0641-1:2001） | 新規格（JIS B0641-1:2020）
標準不確かさuc | 標準不確かさuc
拡張不確かさ k∙uc | ガードバンド g∙uc
包含係数 k k = 1.96 | ガードバンド係数 g g = 1.65 ～ 1.96
包含確率 0.95 | 適合確率 0.95
適合の領域 | 受入の領域
不適合の領域 | 拒絶の領域
古谷涼秋，検査における合否判定の新基準，測定計測展2021精密測定機器，座標測定セミナーより高増作成©takamasu-lab

## Slide 13: メモ：ガードバンド係数の計算（1）
ガードバンド係数の計算方法
  以下の計算では標準正規分布(uc = 1)を対象としているので，TとTuは同じになる
  累積分布の2点での値の差が0.95以上となる場所で決定できる
  標準正規分布の累積分布関数Fにより，仕様/不確かさの比Tから，F(g) − F(g − Tu) >= 0.95となる gがガードバンド係数となる
  これをexcelで求めるのは結構大変→プログラムを書いたほうがよい
高増作成©takamasu-lab

## Slide 14: メモ：ガードバンド係数の計算（2）
同様の計算をmatlabで行った
  Excelより簡単に計算できた
  T = 3.92→g = 1.9540
  T = 6.00→g = 1.6450
  プログラム
    tt = 3.92:0.01:6.0;
    ttd = zeros(length(tt), 2);
    for ii = 1: length(tt)
    t = tt(ii);
    for g = 1.6:0.0001:2.0
    y1 = cdf("Normal", g, 0, 1);
    y2 = cdf("Normal", g-t, 0, 1);
    if y1 - y2 >= 0.95
    break;
    end
    end
    ttd(ii, :) = [t; g];
    end
    figure(1); plot(ttd(:,1),ttd(:,2));
仕様/不確かさ T / uc
ガードバンド係数 g
高増作成©takamasu-lab

## Slide 15: メモ：適合確率99 %の場合
適合確率95 %と99 %の場合の比較を行った
  99 %の場合
    Tは5.16より小さいと仕様を満足できない
    Tが十分大きいと，ガードバンド係数は2.33となる
仕様/不確かさ T / uc
ガードバンド係数 g
適合確率99 %
適合確率95 %
高増作成©takamasu-lab

## Slide 16: メモ：ガードバンド係数と適合確率の関係
ガードバンド係数を変化させた場合（uc = 1）
  左図：仕様/不確かさの比Tが小さいと適合確率は高くならない
    Tuは8以上がよい→仕様の範囲の1/8より小さい標準測定不確かさが望ましい
  右図：Tu=8の場合のガードバンド係数と適合確率の関係
    適合確率0.95→g = 1.65，適合確率0.99→g = 2.34
    g = 2→適合確率0.977，g = 3→適合確率0.99865， g = 4→適合確率0.999936
ガードバンド係数 g
適合確率
適合確率
ガードバンド係数 g
Tu = 8
Tu = 4
Tu = 2
Tu = 8
高増作成©takamasu-lab

## Slide 17: メモ作画：正規分布
正規分布のグラフをExcelで作画
  やり方は「PowerPointで正弦波を書く方法」を参照
  標準正規分布で，±10の範囲を作画（横10 cm）
  標準偏差はσが0.5 mmとなっている
  中心は点数を増やし，外側は点数を減らしている
±2σ
2σ
σ
高増作成©takamasu-lab